# 1. Rilevamento apne

## Quando si parla di apnea neonatale?

In ambito neonatologico, la definizione clinica di apnea deve essere estremamente precisa. I neonati, e in particolare i prematuri, hanno infatti un sistema nervoso immaturo e pattern respiratori molto diversi da quelli degli adulti.

La medicina ha stabilito confini rigidi per distinguere ciò che è un comportamento fisiologico (normale) da ciò che è patologico e richiede intervento.

## I criteri diagnostici

Un evento viene etichettato clinicamente come "apnea" solo se soddisfa uno di questi due scenari:

- Pausa prolungata: L'assenza di flusso aereo respiratorio dura più di 20 secondi.

- Pausa breve ma sintomatica: L'assenza di flusso aereo dura meno di 20 secondi, ma è accompagnata da uno o più dei seguenti "campanelli d'allarme":

  - Bradicardia: La frequenza cardiaca scende sotto i 100 battiti al minuto (il normale battito di un neonato varia solitamente tra 120 e 160 bpm).

  - Desaturazione o cianosi: Il livello di ossigeno nel sangue cala (spO2 improvvisamente sotto 85-90%, in caso di neonato prematuro sotto 80-85%), portando la pelle o le mucose ad assumere un colorito bluastro.

  - Pallore: calcolabile con il Tempo di Riempimento Capillare, premendo con un dito sullo sterno del neonato per 5 secondi, per poi rilasciare. Se la pelle impiega più di 3 secondi a riprendere colore, la circolazione è compromessa.

  - Ipotonia: Il neonato diventa improvvisamente "flaccido" (braccia e gambe completamente distese e abbandonate, se sollevato non oppone alcuna resistenza e risulta "flaccido"), perdendo il normale tono muscolare.

## Finestre di camponamento e soglie da rilevare

1. La pausa respiratoria (Sensore: Strain Gauge / topic: BREATH_ANNOTATION)

L'estrazione delle feature dal segnale respiratorio è demandata al firmware della smart shirt, il quale identifica autonomamente gli atti respiratori e pubblica un pacchetto BREATH_ANNOTATION in corrispondenza dell'apice di ciascun respiro. Di conseguenza, l'algoritmo opera valutando l'intertempo (Δt) tra i pacchetti ricevuti.

Il sistema mantiene un timer interno che viene riavviato alla ricezione di ogni nuovo pacchetto. Sulla base di questo timer, la logica valuta due scenari:

- Condizione 1 (Pausa Prolungata): Se Δt = tattuale - t0> 20 secondi→ ALLARME SIDS/APNEA IMMEDIATO.

- Condizione 2 (Pausa Breve): Se l'assenza di segnale supera un tempo minimo (es. Δt > 10 secondi) ma è < 20 secondi, l'algoritmo attiva un flag temporaneo (short_pause = True) e interroga gli altri sensori.

2. Bradicardia (Sensore: ECG / Topic: TOPIC R2R)

Per evitare che un singolo battito "saltato" o un artefatto di movimento generino un falso allarme, la logica di bordo non deve valutare la frequenza cardiaca in modo puramente istantaneo, ma applicare un filtro di smoothing basato su una Media Mobile Esponenziale (EMA).

- Il dato in ingresso e la validazione: L'ESP32 acquisisce direttamente il TOPIC R2R pubblicato dal firmware della smart shirt. L'algoritmo estrapola la metrica HeartRate period(mS) (distanza esatta tra due punti R) solo a condizione che la metrica status sia uguale a 1 (connesso con R2R OK). Se lo stato è 2 (instabile), la misurazione viene temporaneamente scartata per prevenire falsi positivi.

- Il calcolo (Filtro EMA): Sui dati validati, l'ESP32 calcola la Media Mobile Esponenziale. Questa funzione matematica effettua una media degli ultimi battiti dando maggior peso a quelli più recenti. La formula applicata è: EMAnuova = (HRattuale×α) + (EMAprec× (1 -α)), dove α è il "fattore di reattività" (generalmente impostato a 0.2 o 0.3), un coefficiente compreso tra 0 e 1 che bilancia la velocità di risposta del sistema con la sua stabilità ai disturbi.

- Condizione di Allarme (Apnea sintomatica): Se il valore filtrato scende sotto la soglia di bradicardia (EMAHR < 100 bpm) e si verifica contemporaneamente la presenza del flag short_pause = True (proveniente dalla logica di valutazione del respiro), l'algoritmo valuta la pausa respiratoria come sintomatica e innesca l’allarme.

3. Ipotonia e Pallore (Sensore: IMU / Topic: ACC_GYRO)

Come per la saturazione, il Pallore (Tempo di Refill Capillare) è un parametro puramente clinico e visivo: non è misurabile con i sensori. L'Ipotonia, invece, può essere dedotta elaborando i dati dell’accelerometro.

- Il calcolo (Ipotonia): Un neonato sano nel sonno mantiene un tono muscolare che genera micro-oscillazioni e variazioni di accelerazione. Se un bambino diventa improvvisamente "flaccido", l'IMU (accelerometro a 3 assi) registrerà un azzeramento delle microvariazioni. L’ESP32 utilizza i campioni della tripletta di assi (X, Y, Z) forniti dal pacchetto ACC_GYRO per calcolare la varianza del modulo dell’accelerazione (σ2).

- Soglia esatta: Calcolare la varianza su una finestra di 5 secondi. Se σ2 scende sotto una soglia minima pre-calibrata in concomitanza con short_pause = True il sistema conferma l’ipotonia come sintomo associato e genera l’allarme.

- Sadeh A. (2011) - "The role and validity of actigraphy in sleep medicine": L'actigrafia è il "Gold Standard" validato per l'analisi non invasiva del sonno. Lo studio convalida l'uso di accelerometri triassiali (IMU) per la rilevazione del tono muscolare e dei pattern motori. Fisiologicamente, il sonno neonatale è caratterizzato da micro-movimenti e variazioni posturali che mantengono la varianza dell'accelerazione a valori costantemente maggiori di zero.

Sintetizzando, il codice MicroPython sull’ESP32 dovrà eseguire un ciclo di valutazione continuo basato sul tempo trascorso dall’ultimo respiro valido (∆t, calcolato ad ogni ricezione del topic BREATH_ANNOTATION). L’algoritmo attiva l’emergenza se:

- Il tempo dall’ultimo respiro è maggiore di 20 secondi.

- Oppure, l’assenza di respiro è compresa tra 10 e 20 secondi e, contemporaneamente, la frequenza cardiaca (HR) sia inferiore a 100 bpm (calcolata tramite filtro EMA dal topic R2R) o improvvisa ipotonia muscolare (tramite varianza azzerata dal topic ACC_GYRO).

Alarm = Δ tresp > 20∪ 10 <Δ tresp≤ 20∩EMAHR < 100∪σACC2≈ 0

Dove Δ tresp è il tempo trascorso dall'ultimo atto respiratorio valido rilevato dallo Strain Gauge.

# 2. Rilevamento posizione

La SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) è strettamente correlata alla posizione prona (a pancia in giù) durante il sonno. Il monitoraggio non richiede calcoli diretti sui vettori di accelerazione da parte del gateway, in quanto la logica di classificazione spaziale è già gestita a monte dalla smart shirt.

- Il dato in ingresso: L'ESP32 riceve il TOPIC BABY_ORIENTATION. Questo pacchetto fornisce direttamente un intero (Orientation) che rappresenta in modo univoco la posizione del bambino nello spazio, con una risoluzione di 45 gradi.I valori chiave per il monitoraggio sono:

  - 32 = Pancia in su (Posizione Sicura / Supina)

  - 16 = Pancia in giù (Posizione a Rischio SIDS / Prona)

  - 1, 2, 4, 8, 0 = Altre posizioni intermedie o laterali.

- La logica di allarme (Filtro di persistenza): Il sistema non deve generare un allarme se il bambino si gira temporaneamente o se c'è un artefatto di movimento di un singolo secondo. È necessaria una finestra temporale di persistenza.

  - Quando il pacchetto indica Orientation == 16, l'algoritmo avvia un timer. Se il valore rimane 16 in modo continuativo per un tempo Δ t > 5 secondi (default – valore configurabile fino ad un massimo di 15 secondi (da rivedere)) → ALLARME POSIZIONE PRONA.

  - Se l'orientamento torna a 32 (o a un'altra posizione sicura come il fianco) prima dello scadere del timer, quest’ultimo viene azzerato e non parte alcun allarme.

# 3. Monitoraggio temperatura

La temperatura cutanea è un indicatore importante, ma è soggetta a grandi variazioni ambientali. Poiché il dispositivo fornisce un dato già elaborato, la sfida a livello software non è la conversione analogico-digitale, ma la gestione clinica della soglia e del trend, cioè la direzione e la velocità con cui il parametro cambia nel tempo.

- Il dato in ingresso: A differenza degli altri parametri, il dato termico non è trasmesso via BLE dalla smart shirt. L'ESP32 acquisisce il valore analogico direttamente da un sensore NTC ad esso fisicamente accoppiato.

- Il calcolo: Il gateway converte il valore di resistenza del termistore NTC in gradi Celsius utilizzando l'equazione di Steinhart-Hart (o equazione del parametro Beta). Una volta ottenuto il valore in gradi Celsius, questo viene utilizzato per l'analisi del trend e, contemporaneamente, pubblicato sul broker MQTT in un topic dedicato.

- Soglie di Emergenza (Parametri Clinici):

  - Ipertermia: Superiore a 37.5°C (Rischio surriscaldamento, noto fattore di rischio SIDS).

  - Ipotermia: Inferiore a 36.0°C (Rischio ipotermia).

- Logica Algoritmica (Trend Analysis): La temperatura fisiologica non subisce sbalzi istantanei. Per evitare falsi allarmi dovuti a errori di lettura del sensore, l'algoritmo non deve valutare il singolo campione.

  - Filtro di stabilità: L'ESP32 deve calcolare una media mobile della temperatura su una finestra temporale di 1 minuto.

  - Logica di allarme: Se la temperatura media calcolata supera i 37.5°C e il trend è positivo (la temperatura è in salita costante negli ultimi campionamenti), il sistema genera un ALLARME SURRISCALDAMENTO.

  - Nota clinica: L'algoritmo e le dashboard cliniche devono sempre tenere in considerazione che il sensore rileva la temperatura cutanea (periferica). Questo valore è fisiologicamente più basso rispetto alla temperatura corporea interna (rettale o timpanica) di un range compreso tra 0.5°C e 1.0°C.

# 4. Rilevamento cadute

Il sistema BabyGuard implementa un algoritmo per l'identificazione di cadute accidentali (da fasciatoi, letti o altre superfici rialzate), un evento che, in ambito neonatale, è strettamente correlato al rischio di Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC).

L'algoritmo elabora il topic ACC_GYRO. Ogni pacchetto contiene un array di 16 campioni triassiali (X, Y, Z). I valori grezzi vengono convertiti in unità di gravità (g) applicando il fattore di scala del sensore (16384 LSB/g).

Il primo passaggio è normalizzare i campioni:

Ax=Xraw16384,   Ay=Yraw16384,  Az=Zraw16384

L'allarme non si basa sul singolo asse (che dipenderebbe dall'orientamento della maglietta), ma sulla magnitudo del vettore accelerazione (SVM - Sum Vector Magnitude), che è invariante rispetto alla rotazione del dispositivo. L'algoritmo calcola in tempo reale la SVM:

SVM =X2+ Y2+ Z216384

La caduta viene rilevata attraverso una sequenza temporale di due stati distinti:

- Fase di Caduta Libera: Si verifica quando il valore di SVM scende al di sotto di 0.4g per una durata inferiore a 500ms. Questa condizione indica che il corpo non sta subendo l'accelerazione gravitazionale standard, ma è in fase di caduta.

- Fase di Impatto: Entro un tempo massimo di 1s dalla fine della fase di caduta libera, il sistema verifica un picco di accelerazione SVM > 1.8g. Questo picco rappresenta l'impatto del corpo contro la superficie di arrivo.

Generazione dell’allarme

Il sistema genera un ALLARME CADUTA esclusivamente se la sequenza Free-fall seguita da Impact è verificata entro la finestra temporale definita (1s).

- Fase 1: Caduta Libera

  - Condizione: SVM < 0.4g

  - Significato: Il sensore rileva un'assenza di gravità (il neonato sta precipitando nel vuoto).

- Fase 2: Impatto

  - Condizione: SVM > 1.8g

  - Significato: Il sensore rileva un picco di decelerazione improvvisa (l'impatto con la superficie di arrivo).

Per evitare falsi positivi (es. il bambino che viene sollevato bruscamente o che si agita nel sonno), l'allarme viene attivato solo se:

- Si verifica la Fase 1 SVM < 0.4g  (durata minima 50ms, per escludere disturbi elettromagnetici).

- È seguita entro un tempo Δt≤1000ms dalla Fase 2 SVM > 1.8g.

Se queste due condizioni sono verificate, viene generato l’ALLARME CADUTA.

NB: Questa sequenza è la stessa utilizzata nel monitoraggio geriatrico per il rischio di fratture, ma adattato al caso pediatrico: l'impatto violento è il fattore scatenante per potenziali eventi di Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC), giustificando la necessità di avviso immediato al caregiver.

Implementazione

L’algoritmo opera su 3 stati:

- Stato (0) normale: il sistema calcola costantemente l’SVM mentre il bambino è steso. Se il bambino non cade, l’SVM non scende sotto 0.4g.

- Stato (1) caduta libera: SVM < 0.4g, il bambino sta cadendo in quanto c’è assenza di peso. Viene avviato un timer per monitorare la durata della caduta: se dura meno di 50ms, è un micro-sbalzo accidentale, se dura più di 500ms è una caduta irreale. Vengono considerate solo le cadute che durano tra 50ms e 500ms.

- Stato (2) impatto: l’impatto deve essere registrato entro 1 secondo dalla fine della caduta libera, se ciò non avviene il bambino è stato probabilmente solo sollevato e non è davvero caduto. L’impatto si è verificato solo se SVM > 1.8, in tal caso viene lanciato l’allarme caduta.

sample codice:

def check_caduta(svm):

"""

Macchina a Stati Finiti (FSM) per il rilevamento dinamico della caduta

"""

global stato_caduta, t_inizio_freefall, t_fine_freefall

t_attuale = time.ticks_ms()

if stato_caduta == 0:

# --- STATO 0: Monitoraggio Normale ---

if svm < 0.4:

# Assenza di gravità rilevata: inizia la caduta

t_inizio_freefall = t_attuale

stato_caduta = 1

elif stato_caduta == 1:

# --- STATO 1: In Caduta Libera ---

if svm >= 0.4:

# Il corpo non è più in caduta libera. Calcoliamo quanto è durata.

durata_freefall = time.ticks_diff(t_attuale, t_inizio_freefall)

# Validazione: escludiamo micro-sbalzi (<50ms) e cadute irreali (>500ms)

if 50 < durata_freefall < 500:

t_fine_freefall = t_attuale

stato_caduta = 2 # Passiamo all'attesa dell'impatto

else:

stato_caduta = 0 # Falso positivo, reset

elif stato_caduta == 2:

# --- STATO 2: Attesa Impatto ---

tempo_da_freefall = time.ticks_diff(t_attuale, t_fine_freefall)

# Controlliamo l'impatto entro una finestra di 1 secondo (1000 ms)

if tempo_da_freefall <= 1000:

if svm > 1.8:

# CONDIZIONE SODDISFATTA: Picco di impatto rilevato!

trigger_allarme_caduta()

stato_caduta = 0 # Reset della FSM dopo l'allarme

else:

# Timeout: è passato 1 secondo senza impatto. Il bambino è stato

# probabilmente solo appoggiato o sollevato rapidamente dal genitore.

stato_caduta = 0 # Reset

# 5. Riferimenti

La definizione delle soglie critiche e la logica algoritmica di rilevamento implementate nel sistema BabyGuard si fondano sui parametri "Gold Standard" stabiliti dalle principali organizzazioni sanitarie internazionali e supportati dalla letteratura scientifica in ambito pediatrico.

Linee guida internazionali (definizione delle soglie)

- Apnea neonatale e bradicardia: Società Italiana di Neonatologia (SIN) – “Manuale di Neonatologia”. Giustifica le soglie impostate per il rilevamento delle apnee: interruzione del respiro superiore a 20 secondi, oppure pausa inferiore a 20 secondi ma associata a bradicardia (frequenza cardiaca inferiore a 100 bpm) o desaturazione/cianosi.

- Prevenzione SIDS (Posizione Prona): American Academy of Pediatrics (AAP) – “Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment”. Giustifica l'implementazione dell'allarme posturale tramite accelerometro (IMU) in caso di rilevamento persistente della posizione prona (a pancia in giù) durante il sonno.

- Monitoraggio della Temperatura Cutanea: World Health Organization (WHO) - "Thermal protection of the newborn: a practical guide". Definisce il range normotermico di sicurezza. Valori inferiori a 36.0°C (ipotermia) o superiori a 37.5°C (ipertermia, noto fattore di rischio SIDS) innescano la valutazione della tendenza (trend) e il potenziale allarme.

- Valutazione dell’ipotonia: Piumelli R. et al. (2017) - “Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian guidelines”. Linee guida italiane che definiscono clinicamente gli episodi di ALTE come eventi caratterizzati da una combinazione di alterazioni respiratorie (apnea) e marcate alterazioni del tono muscolare.

  - NB: Lo studio sottolinea inoltre come ALTE e SIDS siano due fenomeni clinici distinti e non consequenziali.

- Valutazione della Perfusione Periferica (Pallore): European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. In tutti gli algoritmi di emergenza, un tempo di riempimento capillare (CRT - Capillary Refill Time) superiore a 2-3 secondi è il segnale clinico standard per identificare un circolo compromesso (scarsa perfusione) e potenziale stato di shock conseguente a ipossia o bradicardia.

- Rilevamento cadute: Piumelli R. et al. (2017) – “Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian guidelines”. Il documento identifica le cadute accidentali come una delle cause scatenanti del Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC). Il rilevamento automatico della caduta funge da sistema di allerta precoce per questo specifico rischio clinico.

Riferimenti scientifici e razionale clinico

La progettazione dell'architettura IoMT e la gestione degli allarmi (in particolare il trattamento dei "falsi positivi" dovuti al respiro periodico) sono supportate dai seguenti studi longitudinali:

- Matlen L.B., Hassan F., Shellhaas R.A. (2019). Associations between age and sleep apnea risk among newborn infants. Questo studio evidenzia come la prematurità e le sindromi genetiche costituiscano fattori di rischio "statici" per i disturbi respiratori ostruttivi, confermando la necessità di un monitoraggio continuo e del ruolo attivo del Pediatra nella piattaforma.

- McCoy K.S., Koopmann C.F. Jr., Taussig L.M. (1989). Sleep related breathing disorders. Giustifica l'impiego della pneumografia (nel nostro caso implementata tramite Strain Gauge) come strumento d'elezione per distinguere in modo non invasivo le apnee centrali da quelle ostruttive.

- Darko Stefanovski, Ignacio E. Tapia, Janet Lioy, Shaon Sengupta, Sagori Mukhopadhyay, Aoife Corcoran, Mary Anne Cornaglia, Christopher M. Cielo (2022). Respiratory indices during sleep in healthy infants: A prospective longitudinal study and meta-analysis. Dimostra che l'Indice di Apnea-Ipopnea (AHI) nei neonati sani di 1 mese è fisiologicamente elevato (circa 16,9 eventi/ora) e decresce spontaneamente (circa 4,1 eventi/ora a 5 mesi).

- Priyadarshi M., Balachander B., Sankar M.J. (2020). Effect of sleep position in term healthy newborns on sudden infant death syndrome and other infant outcomes. Questa revisione sistematica conferma che l'assunzione della posizione supina riduce drasticamente (OR 0.51) il rischio di SIDS e SUDI.

- Sadeh A. (2011). The role and validity of actigraphy in sleep medicine: An update. Lo studio convalida l’uso dell’actigrafia (accelerometri triassiali) per la misurazione clinica del sonno e del tono muscolare..

- Noury N. et al. (2007). Fall detection – Principles and Methods. Fornisce il razionale matematico per l'analisi dei segnali IMU. Sebbene la letteratura originale sia focalizzata sugli anziani, i principi fisici di rilevamento (sequenza caduta libera/impatto) sono universali e sono stati adattati in questo algoritmo al contesto neonatale.